{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":5,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,41,0],[42,1,42,4],[43,0,49,0],[50,0,59,0],[60,0,65,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["模块化血流动力学监测平台产品参数调研清单（设备类型一）"]
["功能性参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"主机具备漂浮导管模块连续监测技术"]
[null,2,"主机具备脑部与组织血氧饱和度连续监测技术"]
[null,3,"主机具备经外周动脉连续血流动力学监测技术"]
[null,4,"主机系统为模块化插件式设计"]
[null,5,"电池：热插拔电池"]
[null,6,"显示屏：触摸操作显示屏"]
[null,7,"多种临床支持界面供选择，为临床提供直观的监测数据及动态模拟图：生理学屏幕、生理学关系屏幕、目标定位屏幕、仪表盘屏幕、主监护屏幕、趋势图屏幕、趋势表屏幕、趋势图表屏幕、聚焦屏幕"]
[null,8,"屏幕显示波形：ART波形、CVP波形、PAP波形"]
[null,9,"操作系统：Windows7操作系统，可选择中文、英文操作界面。根据临床需求自定义设置显示方式"]
[null,10,"具备临床教学及辅助决策功能"]
[null,11,"教学模式：系统自带模拟监测演示模式，用于辅助培训教学演示"]
[null,12,"输液反应测试功能：被动抬腿试验；液体推注试验,帮助临床判断患者对液体治疗的反应性"]
[null,13,"目标导向（GDT）监测功能：预设相关监测参数所要达到的目标管理方案，系统将对选定参数靶向值，进行目标导向跟踪"]
[null,14,"系统自带衍生参数计算器，可计算血流动力学及氧动力学衍生参数"]
[null,15,"具备报警功能"]
[null,16,"技术报警：设备故障警示，报警同时可分析报警原因，辅助排除故障"]
[null,17,"生理学报警：临床医生可根据需求个性化设置参数的上限或下限报警范围"]
[null,18,"具备数据存储与管理功能"]
[null,19,"具备USB端口、RS-232端口、HDMI高清端口、以太网端口、ECG端口"]
[null,20,"显示屏自带拍照功能，一键拍照截屏，数据图下载到U盘保存"]
[null,21,"监测数据可直接导出并自动形成Excel表，数据下载到U盘保存"]
[null,22,"可与医院信息化管理系统连接，免费开放端口"]
[null,23,"产品认证：ISO"]
[null,24,"监测方式及原理：漂浮导管连续血流动力学监测技术，可用6腔或7腔漂浮导管，自动校准，连续监测，无需人工手动打冰水校准"]
[null,25,"压力监测（监测参数）：肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAOP）、右房压（RAP）、中心静脉压（CVP）、平均动脉压（MAP）"]
[null,26,"氧代谢监测（监测参数）：中心静脉血氧饱和度（ScvO2）、混合静脉血氧饱和度（SvO2）、氧供（DO2）、氧耗（VO2）"]
[null,27,"心功能参数（监测参数）：心排量（CO）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）、右心室射血分数（RVEF)"]
[null,28,"前负荷参数（监测参数）：右心室舒张末期容积（RVEDV）、右心舒张期末期容积指数（RVEDVI）"]
[null,29,"后负荷参数（监测参数）：外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、肺血管阻力（PVR）、肺血管阻力指数（PVRI）"]
[null,30," 监测方式及原理：微创，动脉压力波形分析法（APCO），经桡动脉等外周动脉与已有的动脉导管连接，系统只需输入病人年龄，性别，身高、体重，即可自动校准，连续监测。无需人工手动校准"]
[null,31,"心功能参数：心排量（CO）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）"]
[null,32,"前负荷参数：每搏量变异度（SVV）、脉压变异度（PPV）"]
[null,33,"后负荷参数：外周阻力（SVR）、外周阻力指数（SVRI）"]
[null,34,"压力参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（SYS）、舒张压(DIA)"]
[null,35,"脑部与组织血氧饱和度监测，无创连续监测。适用于成人、儿童、新生儿"]
[null,36,"具有大、中、小号三种不同型号脑部与区域血氧监测传感器，满足不同年龄、不同体型的患者需求"]
[null,37,"更准确地辨别黑色素、胆红素和胎粪等非血红素色素团；纠正皮肤色素对脑氧读数的影响。"]
[null,38,"能为体型较胖的患者提供可靠的组织部位血氧读数"]
[null,39,"无需诱导前基线，可立即启动监测，即刻提供连续读数，同时也允许手动设置诱导前基线"]
[null,40,"监测参数：脑部与组织血氧饱和度：Sto2"]
[null,"备注：序号1-3为基本功能要求；序号4-23为主机系统功能性参数；序号24-29为漂浮导管模块功能性参数；序号30-34为经外周动脉连续监测模块功能性参数；序号35-40为脑部与组织血氧监测模块功能性参数。"]
["指标性参数","序号","详细项目","产品参数","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"电池：续航能力可持续工作：   ；待机状态续航能力可持续：    ","     分钟；     分钟"]
[null,2,"显示屏屏幕大小：   ；分辨率：      ","     英寸；     （分辨率）"]
[null,3,"显示屏屏幕显示参数能力：常规同时显示：    趋势线和     大数字；主监测屏幕最多可显示：    参数","     个；     个；     个"]
[null,4,"脑部与组织血氧监测模块具有：    近红外光（波长分别为：       ）","      段；      纳米"]
[null,5,"脑部与组织血氧监测模块最大穿透深度：     ；为前额到大脑皮层距离大于：      的患者提供可靠的读数","    CM；    CM"]
[null,6,"脑部与组织血氧监测模块：具备        脑部及组织血氧饱和度连续实时监测","             通道"]
["配置清单","序号","详细项目","配置数量","备注(可根据实际产品自行补充)"]
[null,1,"主机"]
[null,2,"漂浮导管模块"]
[null,3,"血氧测定缆线"]
[null,4,"病人电缆"]
[null,5,"电池"]
[null,6,"智能压力缆线"]
[null,7,"脑部与组织血氧监测模块"]
[null,8,"脑部与组织血氧监测电缆"]
[null,9,"电源线"]
["补充参数\n\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）","序号","详细项目","产品参数","备注"]